Опросный лист №

на подготовку технико-коммерческого предложения на поставку анализатора термоокислительной стабильности авиационных топлив по ASTM D3241, IP 323, ISO 6249,  ГОСТ Р 52954, ГОСТ P 33848-2016

| Цель мероприятия: | Обеспечение процесса входного, периодического и аналитического контроля качества нефтепродуктов ПАО «Орскнефтеоргсинтез». |
| --- | --- |

| № п/п | Характеристика | Требования | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение оборудования: | Определение термоокислительной стабильности авиационных топлив, в соответствии с требованиями стандартов ASTM D3241, IP 323, ISO 6249, ГОСТ Р 52954, ГОСТ P 33848-2016 |  |
| 2. | Модель, предлагаемая для рассмотрения: | JFTOT Mark III, JFTOT Mark IV |  |
| 3. | Технические характеристики: | Автоматический контроль скорости потока во время анализа Автоматический контроль аэрации Автоматическое заполнение гидравлической системы образцом Объем испытуемого топлива: не менее 600 мл Диапазон температур: +180...+380°C Дифференциальное давление: 0...280 мм.рт.ст. Максимальное давление: 550 psig (~38 атм) Скорость потока образца: до 10 мл/мин, настраиваемая Задаваемое время анализа: 4…600 мин Скорость аэрации: 1,5 л/мин Питание: 220 В |  |
| 4. | Комплектность: | В полной рабочей комплектации, с набором средств для метрологической аттестации измерительного комплекса, включая набор реактивов с паспортами для постановки метода Программное обеспечение на русском языке Комплект ЗИП Высокоточный миниатюрный ВЭЖХ-насос с цифровым контроллером для системы подачи топлива Встроенный микропроцессорный компьютер с операционной системой Встроенное программное обеспечение на русском языке для управления, сбора и обработки данных, диагностики всех систем Цветной сенсорный монитор с диагональю экрана не менее 7" Блок автоматической юстировки термопары внутри нагревательной трубки Таймер на время аэрации: 6 мин, программируемый Встроенная система контроля установки трубки с автоматической однократной записью всех параметров в процессе эксперимента на чипе, встроенном в тестовую трубку Отдельная независимая встроенная система однократной записи результатов оценки отложений на трубке на встроенный чип памяти, а также система чтения данных с трубок |  |
| 5. | Требования к сервису: | Гарантийный срок – 12 месяцев Монтаж оборудования, пусконаладочные работы и обучение сервис-инженерами на месте установки оборудования эксплуатационного и технического персонала ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Наличие собственной сервисной службы Предоставление сертификатов, подтверждающих прохождение очного обучения сервис-инженеров на заводе изготовителе указанного оборудования, а также подтверждение прохождения очного повышения квалификации Подтверждение опыта поставок, инсталляции, обслуживания и ремонта данных установок за период не менее 5 лет (предоставление референс-листа), представление данных о факте поставок оборудования за последние 5 лет (не менее 5 фактов поставок) Подтверждение прав поставщика от производителя оборудования Возможность интеграции с ЛИМС: - лабораторное оборудование должно иметь возможность посылать данные (результат анализа и идентификатор образца при необходимости) в порт персонального компьютера (АРМ ЛИМС) по протоколам RS-232 или RS-485; - при наличии управляющего компьютера обеспечивать возможность проведения файлового обмена (через формирование файлов txt, csv) |  |
| 6. | Метрологическое обеспечение: | Получение государственных свидетельств и аттестатов в срок не позднее 30 дней со дня завершения пуско-наладочных работ с одновременными первичными испытаниями с привлечением технических специалистов поставщика Обеспечение наличия утвержденных программ и методики метрологической аттестации испытательного оборудования После инсталляции аппарата необходимо провести его первичную аттестацию с предоставлением заказчику методики аттестации, согласованной и утвержденной в установленном порядке, аттестата с протоколом первичной аттестации |  |
| 7. | Требования к технической документации: | Эксплуатационная, техническая и методическая документация на русском языке |  |
| 8. | Сроки поставки: | В соответствии с условиями договора |  |
| 9. | Условия поставки: | г. Орск, ул. Гончарова, 1а (на склад ПАО «Орскнефтеоргсинтез») |  |

К рассмотрению принимаются опросные листы с полностью заполненными строками

Опросный лист заполнил:_____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, дата)

Организация, адрес:_______________________________________________________________________

Тел.________________________________________ ____факс_________________________

Заполненный опросный лист просим отправить по адресу: samorozova@ornpz.ru