Опросный лист №

на подготовку технико-коммерческого предложения на поставку автоматического анализатора температур помутнения и застывания в строгом соответствии с ГОСТ 20287, ASTM D 97, ГОСТ 5066, EN 23015.

| Цель мероприятия: | Обеспечение процесса входного, периодического и аналитического контроля качества нефтепродуктов ПАО «Орскнефтеоргсинтез». |
| --- | --- |

| № п/п | Характеристика | Требования | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение оборудования: | Определение температур помутнения и застывания в строгом соответствии с ГОСТ 20287, ASTM D 97, ГОСТ 5066, EN 23015. |  |
| 2. | Модель, предлагаемая для рассмотрения: | OptiCPP, NewLab 1300 ST2 |  |
| 3. | Технические характеристики: | Обнаружение Температура застывания: методы наклона пробирки Температура помутнения: оптический метод детектирования Охлаждение Встроенная система охлаждения; ступенчатое охлаждение в соответствии с методом или программой пользователя (до 20 шагов по охлаждению) Программа измерения Температура застывания: программируемые интервалы от 1 до 5°C с шагом 0,1°C Температура помутнения: автоматическая программа по 0,1°C или в соответствии с методом Диапазон температур Рубашка: от -105 до +55°C Образец: от -95 до +51°C Измерение температуры Рубашка: точность 0,5°C Металлический термометр для образца Pt100: точность 0,1°C Термометр Pt100 стеклянный (стандарт) или металлический (опционально) с выгравированным серийным номером Защита Многоуровневая защита с помощью пароля для разных категорий пользователей Калибровка Интервалы калибровки, определяемые пользователем Автоматические диагностические функции Документация Вывод результатов на экран и на принтер (принтер USB/RS); подключение к ПК или RS (поставляется в стандартной комплектации) До 200 результатов в памяти; неограниченное хранение данных на ПК и расширенное управление данными. Питание: 220В |  |
| 4. | Комплектность: | В полной рабочей комплектации Программное обеспечение на русском языке Комплект ЗИП на 24 месяца. Стандартные образцы для поверки и калибровки оборудования (ГСО) |  |
| 5. | Требования к сервису: | Гарантийный срок – 12 месяцев. Монтаж оборудования, пусконаладочные работы и обучение сервис-инженерами на месте установки оборудования эксплуатационного и технического персонала ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Наличие собственной сервисной службы Предоставление сертификатов, подтверждающих прохождение очного обучения сервис-инженеров на заводе изготовителе указанного оборудования, а также подтверждение прохождения очного повышения квалификации Подтверждение опыта поставок, инсталляции, обслуживания и ремонта данных установок за период не менее 5 лет (предоставление референс-листа), представление данных о факте поставок оборудования за последние 5 лет (не менее 5 фактов поставок) Подтверждение прав поставщика от производителя оборудования Возможность интеграции с ЛИМС: - лабораторное оборудование должно иметь возможность посылать данные (результат анализа и идентификатор образца при необходимости) в порт персонального компьютера (АРМ ЛИМС) по протоколам RS-232 или RS-485; - при наличии управляющего компьютера обеспечивать возможность проведения файлового обмена (через формирование файлов txt, csv) |  |
| 6. | Метрологическое обеспечение: | Обеспечение наличия утвержденных программ и средств для метрологической поверки оборудования Свидетельство о первичной поверке Свидетельство о поверке на СИ, входящие в комплектацию Средства измерения должны соответствовать описанию типа СИ |  |
| 7. | Требования к технической документации: | Эксплуатационная, техническая и методическая документация на русском языке Свидетельство об утверждении типа средств измерений |  |
| 8. | Сроки поставки: | В соответствии с условиями договора |  |
| 9. | Условия поставки: | г. Орск, ул. Гончарова, 1а (на склад ПАО «Орскнефтеоргсинтез») |  |

К рассмотрению принимаются опросные листы с полностью заполненными строками

Опросный лист заполнил:_____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, дата)

Организация, адрес:_______________________________________________________________________

Тел.________________________________________ ____факс_________________________

Заполненный опросный лист просим отправить по адресу: samorozova@ornpz.ru