Опросный лист №

на подготовку технико-коммерческого предложения на поставку анализатора азота по ASTM D 4629, ASTM D 5672.

| Цель мероприятия: | Обеспечение процесса входного, периодического и аналитического контроля качества сырья и продуктов установок ПАО «Орскнефтеоргсинтез». |
| --- | --- |

| № п/п | Характеристика | Требования | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение оборудования: | Определение следов азота по ASTM D4629, ASTM D 5672 |  |
| 2. | Модель, предлагаемая для рассмотрения: | Анализатор азота NSX-2100V \ ElemeNtS. |  |
| 3. | Технические характеристики: | Печь, электрическая (около 1000 оС), вертикальная, легко открываемая Хемилюменесцентный детектор Микролитровый шприц, ёмкостью 50 мкл, 100 мкл Система ввода пробы (шприц с инжекторной системой постоянного скорости, обеспечивающий подачу пробы с точно регулируемой скоростью) Время анализа 3 минуты Диапазон измерения для неводных образцов: 0,03 – 10 000 мг/кг. Типы образцов: неводные жидкости Питание: 100/115/230/240 D, 50/60 Гц Регулятор температуры: точность ± 1 °С |  |
| 4. | Комплектность: | В полной рабочей комплектации Программное обеспечение на русском языке Комплект ЗИП Стандартные образцы для поверки и калибровки (ГСО) Комплект стандартов азота в легком растворителе Чистые вещества для построения калибровочных зависимостей |  |
| 5. | Требования к сервису: | Гарантийный срок – 12 месяцев Монтаж оборудования, пусконаладочные работы и обучение сервис-инженерами на месте установки оборудования эксплуатационного и технического персонала ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Наличие собственной сервисной службы Предоставление сертификатов, подтверждающих прохождение очного обучения сервис-инженеров на заводе изготовителе указанного оборудования, а также подтверждение прохождения очного повышения квалификации Подтверждение опыта поставок, инсталляции, обслуживания и ремонта данных установок за период не менее 5 лет (предоставление референс-листа), представление данных о факте поставок оборудования за последние 5 лет (не менее 5 фактов поставок) Подтверждение прав поставщика от производителя оборудования Подтверждение права проведения модернизации оборудования Возможность интеграции с ЛИМС: - лабораторное оборудование должно иметь возможность посылать данные (результат анализа и идентификатор образца при необходимости) в порт персонального компьютера (АРМ ЛИМС) по протоколам RS-232 или RS-485; - при наличии управляющего компьютера обеспечивать возможность проведения файлового обмена (через формирование файлов txt, csv) |  |
| 6. | Метрологическое обеспечение: | Получение государственных свидетельств и аттестатов в срок не позднее 30 дней со дня завершения пуско-наладочных работ с одновременными первичными испытаниями с привлечением технических специалистов поставщика Обеспечение наличия утвержденных программ и методики поверки После инсталляции аппарата необходимо провести его первичную поверку с предоставлением заказчику методики поверки, согласованной и утвержденной в установленном порядке. Оборудование должно полностью соответствовать описанию типа СИ. |  |
| 7. | Требования к технической документации: | Эксплуатационная, техническая и методическая документация на русском языке. Свидетельство об утверждении типа средств измерений |  |
| 8. | Сроки поставки: | В соответствии с условиями договора |  |
| 9. | Условия поставки: | г. Орск, ул. Гончарова, 1а (на склад ПАО «Орскнефтеоргсинтез») |  |

К рассмотрению принимаются опросные листы с полностью заполненными строками

Опросный лист заполнил:_____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, дата)

Организация, адрес:_______________________________________________________________________

Тел.________________________________________ ____факс_________________________

Заполненный опросный лист просим отправить по адресу: samorozova@ornpz.ru